## Sheet1
常规提取+裂解和结合一起：提取流程一 |  |  | 快提取（裂解结合一起）提取流程三 |  |  | 常规提取+裂解和结合分开：提取流程二
第一大步：样本裂解 |  |  | 第一大步：样本裂解 |  |  | 一、裂解
序列 | 功能 | 动作 | 序列 | 功能 | 动作 | 序列 | 功能 | 动作
1 | 移液 | 吸取1号腔室的600μL裂解结合液进入泵中 | 1 | 移液 | 吸取1号腔室的500μL裂解结合液进入泵中 | 1 |  | 人工加入样本至裂解腔室后（仪器只需要扣住卡壳）
2 | 移液 | 将泵中的液体排入裂解腔室 | 2 | 移液 | 将泵中的液体排入裂解腔室 | 2 | 加热 | 温度65℃、时间5min
3 | 混匀 | 利用泵吹打3次 | 3 | 混匀 | 利用泵吹打3次 | 3 | 移液 | 加热结束后，将DNA和杂质上清液吸至泵中
4 | 加热 | 温度65℃、时间8min，裂解过程中每1min吹打2次 | 4 | 加热 | 温度55℃、时间5min，裂解过程中每1min吹打2次 | 4 | 和磁珠混合 | 将吸取的液体排入1号腔室（1号腔室有磁珠）
5 | 磁铁吸附 | 加热结束后，磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min | 5 | 磁铁吸附 | 加热结束后，磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min | 5 | 混匀 | 利用泵吹打3次
6 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中 | 6 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中 | 6 | 移液 | 将1号腔室混匀的液体吸入泵中
7 | 移液 | 排入1号腔室 | 7 | 移液 | 排入1号腔室 | 7 | 移液 | 将吸取的液体排入裂解腔室
第二步：第一次清洗（清洗杂质） |  |  | 第二步：第一次清洗（清洗杂质） |  |  | 二、核酸和磁珠结合
序列 | 功能 | 动作 | 序列 | 功能 | 动作 | 序列 | 功能 | 动作
8 | 移液 | 吸取2号腔室的液体700μL进入泵中 | 8 | 移液 | 吸取2号腔室液体400μLNWB进入泵中 | 8 | 核酸和磁珠结合 | 静置5min，静置期间每隔1min吹打一次
9 | 移液 | 利用泵将泵中的液体全部排入裂解腔室 | 9 | 移液 | 排入裂解腔室 | 9 | 磁铁吸附 | 静置5min后，磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min
10 | 混匀 | 利用泵吹打3次 | 10 | 混匀 | 反复吹打3次 | 10 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中
11 | 混匀 | 利用超声振动三次，每次3s | 11 | 混匀 | 利用超声振动三次，每次3s | 11 | 移液 | 排入1号腔室
12 | 磁铁吸附 | 磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min | 12 | 磁铁吸附 | 磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min | 三、清洗杂质
13 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中 | 13 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中 | 序列 | 功能 | 动作
14 | 移液 | 排入2号腔室 | 14 | 移液 | 排入2号腔室 | 12 | 移液 | 吸取2号腔室的液体700μL进入泵中
第三步：第二次清洗（清洗蛋白） |  |  | 第三步：第二次清洗（清洗蛋白） |  |  | 13 | 移液 | 利用泵将泵中的液体全部排入裂解腔室
序列 | 功能 | 动作 |  |  |  | 14 | 混匀 | 利用泵吹打3次
15 | 移液 | 吸取3号腔室的液体700μL进入泵中 |  | 所有的步骤存在而不执行 |  | 15 | 混匀 | 利用超声振动三次，每次3s
16 | 移液 | 利用泵将泵中的液体全部排入裂解腔室 |  |  |  | 16 | 磁铁吸附 | 磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min
17 | 混匀 | 利用泵吹打3次 |  |  |  | 17 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中
18 | 混匀 | 利用超声振动三次，每次3s |  |  |  | 18 | 移液 | 排入2号腔室
19 | 磁铁吸附 | 磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min |  |  |  | 四、清洗蛋白
20 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中 |  |  |  | 序列 | 功能 | 动作
21 | 移液 | 排入2号腔室 |  |  |  | 19 | 移液 | 吸取3号腔室的液体700μL进入泵中
| 重复第二次清洗 |  |  |  |  | 20 | 移液 | 利用泵将泵中的液体全部排入裂解腔室
序列 | 功能 | 动作 |  |  |  | 21 | 混匀 | 利用泵吹打3次
22 | 移液 | 吸取3号腔室的液体700μL进入泵中 |  |  |  | 22 | 混匀 | 利用超声振动三次，每次3s
23 | 移液 | 利用泵将泵中的液体全部排入裂解腔室 |  |  |  | 23 | 磁铁吸附 | 磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min
24 | 混匀 | 利用泵吹打3次 |  |  |  | 24 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中
25 | 混匀 | 利用超声振动三次，每次3s |  |  |  | 25 | 移液 | 排入2号腔室
26 | 磁铁吸附 | 磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min |  |  |  | 五、清洗蛋白（重复四）
27 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中 |  |  |  | 序列 | 功能 | 动作
28 | 移液 | 排入2号腔室 |  |  |  | 26 | 移液 | 吸取3号腔室的液体700μL进入泵中
| 干燥醇类 |  |  |  |  | 27 | 移液 | 利用泵将泵中的液体全部排入裂解腔室
29 | 去除醇类 | 加热55℃放置5min |  |  |  | 28 | 混匀 | 利用泵吹打3次
第四步：核酸洗脱 |  |  | 第四步：核酸洗脱 |  |  | 29 | 混匀 | 利用超声振动三次，每次3s
序列 | 功能 | 动作 | 序列 | 功能 | 动作 | 30 | 磁铁吸附 | 磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min
30 | 清洗管道 | 吸取4号腔室的液体400μL加入泵中 | 30 | 清洗管道 | 吸取4号腔室的液体400μL加入泵中 | 31 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中
31 | 移液 | 将泵中的液体排入管道，反复吹打2次 | 31 | 移液 | 将泵中的液体排入管道，反复吹打2次 | 32 | 移液 | 排入2号腔室
32 | 移液 | 将管道流路中的液体吸入泵中 | 32 | 移液 | 将管道流路中的液体吸入泵中 | 六、干燥醇类
33 | 移液 | 将泵中的液体排入3号腔室 | 33 | 移液 | 将泵中的液体排入3号腔室 | 33 | 去除醇类 | 温度55℃，时间3min
34 | 移液 | 吸取4号腔室的液体200μL加入泵中 | 34 | 移液 | 吸取4号腔室的液体200μL加入泵中 | 七、洗脱
35 | 移液 | 将泵中的200μLTE排入裂解腔室 | 35 | 移液 | 将泵中的200μLTE排入裂解腔室 | 序列 | 功能 | 动作
36 | 加热 | 温度55℃，时间6min | 36 | 加热 | 温度55℃，时间6min | 34 | 清洗管道 | 吸取4号腔室的液体400μL加入泵中
37 | 磁铁吸附 | 磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min | 37 | 磁铁吸附 | 磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min | 35 | 移液 | 将泵中的液体排入管道，反复吹打2次
38 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中 | 38 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中 | 36 | 移液 | 将管道流路中的液体吸入泵中
39 | 移液 | 排入100μL进入5号腔室 | 39 | 移液 | 排入100μL进入5号腔室 | 37 | 移液 | 将泵中的液体排入3号腔室
[6 empty] | 38 | 移液 | 吸取4号腔室的液体200μL加入泵中
第五步：试剂分配 |  |  | 第五步：试剂分配 |  |  | 39 | 移液 | 将泵中的200μLTE排入裂解腔室
| 功能 | 动作 |  | 功能 | 动作 | 40 | 加热 | 温度55℃，时间5min
| 填充扩增1 | 阀1打开，泵动 |  | 填充扩增1 | 阀1打开，泵动 | 41 | 磁铁吸附 | 磁铁靠近裂解腔室，吸附1.5min
| 填充扩增2 | 阀2打开，泵动 |  | 填充扩增2 | 阀2打开，泵动 | 42 | 移液 | 吸附完成后，将所有裂解腔室的液体（磁铁继续靠近裂解腔室）全部吸入泵中
| 填充扩增3 | 阀3打开，泵动 |  | 填充扩增3 | 阀3打开，泵动 | 43 | 移液 | 排入100μL进入5号腔室
| 填充扩增4 | 阀4打开，泵动 |  | 填充扩增4 | 阀4打开，泵动
| 填充扩增5 | 阀5打开，泵动 |  | 填充扩增5 | 阀5打开，泵动
| 填充扩增6 | 阀6打开，泵动 |  | 填充扩增6 | 阀6打开，泵动
第六步：核酸扩增 |  |  | 第六步：核酸扩增
| 核酸扩增，信号采集 |  |  | 核酸扩增，信号采集