## PC->MCU 命令集合
PC->MCU
| 帧头 | 长度高 | 长度低 | 地址 | 帧号高 | 帧号低 | 类型 | 帧号 | 类型 | 发送者 | 接收者 | 主命令 | 子命令 | 主参数 | 子参数 | 校验 | 帧尾
PC主动发送命令给MCU | 55H | len （从地址开始计算到应用层结束的所有字节长度） |  | 01H（通道1） | 01H (PC 的计数器) | n（PC的计数器） | 00H（代表PC主动发送的命令） | n | C | PC | MCU | EXE (先有传输层的确认，执行完后会有结果返回) | MOVE(电机运动) | 电机编号M01、M02、M03、M04、M05、M06、M07、M08、M09、M10、M11、M12 | L^1000 (向左1000步) | CR（从帧头开始到子参数结束的所有字节的ASSIC码相加 无符号） | AAH
R^1000 (向右1000步)
B^1000 (向后1000步)
F^1000 （向前1000步）
U^1000 (向上1000步)
D^1000 （向下1000步）
[14 empty] | MCL | H=a^L=b （a：1~6 b：1~5）
[13 empty] | OPEN/CLOS（出仓，入仓） | M04
[13 empty] | STEP1 | T_t | T1=650^t1=480
STEP2
STEP3
[13 empty] | STEP4 | T_t | T1=650^t1=480
STEP5
STEP6
STEP7
STEP8
[12 empty] | SET(有传输层的确认，回复结果帧) | STEP1 | T_t | T1=650^t1=480
[12 empty] | WR(写flash) | ROM | M01、M02、M03、M04、M05、M06、M07、M08、M09、M10、M11、M12、M13、M14、LED1、LED2 | 12345
MCU->PC的回复确认
MCU 传输层发送给PC的回复确认 | PC->MCU 帧头: 55H; PC->MCU 长度高: len （从地址开始计算到子类型; PC->MCU 地址: 01H（通道1）; PC->MCU 帧号高: 01H (PC 的计数器); PC->MCU 帧号低: n（PC的计数器）; PC->MCU 类型: FFH（代表MCU对PC传输层的回复确认); PC->MCU 主参数: ON、OFF; PC->MCU 校验: CR（从帧头开始到类型结束的所有字节的ASSIC码相加 无符号）; PC->MCU 帧尾: AAH
| 55H | len |  | 00H（通信板） | 01H (PC 的计数器) | n（PC的计数器） | 00H（代表PC主动发送的命令） | n | C | PC | MCU | EXE | POW | ON、OFF | 1,2,3,4 | CR（从帧头开始到类型结束的所有字节的ASSIC码相加 无符号） | AAH
常用指令
中文 | PC->MCU 帧头: 英文; PC->MCU 长度高: 字符串简写; PC->MCU 长度低: 对应16进制数
命令 | PC->MCU 帧头: Command; PC->MCU 长度高: C; PC->MCU 长度低: 43H
数据 | PC->MCU 帧头: Data; PC->MCU 长度高: D; PC->MCU 长度低: 44H
请求结果/数据 | PC->MCU 帧头: Result; PC->MCU 长度高: R; PC->MCU 长度低: 52H
应答 | PC->MCU 帧头: Answer; PC->MCU 长度高: A; PC->MCU 长度低: 41H
获取信息 | PC->MCU 帧头: Information; PC->MCU 长度高: I; PC->MCU 长度低: 49H

## MCU->PC指令集合
MCU->PC
| 帧头 | 长度高 | 长度低 | 地址 | 帧号(MCU) | 帧号(PC) | 类型 | 帧号 | 类型 | 发送者 | 接收者 | 主命令 | 子命令 | 主参数 | 子参数 | 校验 | 帧尾
MCU主动返回运行结果 | 55H | len （从地址开始计算到子命令结束的所有字节长度） |  | 00H（通信板）01H（通道1） 02（通道2） 03（通道3） 04（通道3） | 02H （MCU的计数器） | m(MCU的计数器，PC拷贝过来) | 00H（代表MCU主动返回结果） | n(PC的，MCU拷贝过来) | R | MCU | PC | EXE (先有传输层的确认，执行完后会有结果返回) | MOVE(电机运动) | 电机编号M01、M02、M03、M04、M05、M06、M07、M08、M09、M10、M11、M12、M13、M14 |  | CR（从帧头开始到子参数结束的所有字节的ASSIC码相加 无符号） | FFH
MCL
[13 empty] | OPEN/CLOS（出仓，入仓） | M04
[13 empty] | STEP1(孵育1) | t | t=300
STEP2（清洗1）
STEP3（清洗2）
[13 empty] | STEP4（孵育2） | t | t=300
STEP5（清洗3）
STEP6（清洗4）
STEP7（转移到检测位）
STEP8（开始检测）
STEP9
STEP10
[7 empty] | 00H（代表MCU主动返回结果） | n(PC的，MCU拷贝过来) | D | MCU | PC | RPT
[8 empty] | 0 | I |  |  |  | INI（初始化）
VER(版本号)
PC->MCU传输层的回复确认
PC回复MCU | 55H | len （从地址开始计算到子类型） |  | 00H（通信板）01H（通道1） 02（通道2） 03（通道3） 04（通道3） | 02H （MCU的计数器） | m(MCU的计数器，PC拷贝过来) | FFH（代表PC回复MCU） | [8 empty] | CR（从帧头开始到类型结束的所有字节的ASSIC码相加 无符号） | FFH
|  |  |  | 0 | 2 |  | 0 | n | C | MAIN | COMM | QUY | ADDR
MCU确认 | 55 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ff | CR | aa |  |  | QUY | ADDR | addr_n
常用指令
[6 empty] | 中文 | 英文 | 字符串简写 | 对应16进制数
[6 empty] | 命令 | Command | C | 43H
[6 empty] | 数据 | Data | D | 44H
[6 empty] | 请求结果/数据 | Result | R | 52H
[6 empty] | 应答 | Answer | A | 41H
[6 empty] | 获取信息 | Information | I | 49H

## 流程最新
正常操作流程 |  |  | 执行顺序 | 操作内容 |  | 举例 |  | 主动发送 | 回复
|  |  | 1 | 上电，当网口链接成功后，PC给主控板发握手信号 | PC给通道1发握手信号 |  |  | n,C,PC,MCU,GET,HAND,,,
1 | 上电 |  | 1 | 上位机上电 ，主动发送初始化结果 正确T |  | F^5 |  | 0,I,MCU,PC,RPT,INI,,T,
|  |  | 2 | 上初始化结束，主动上传固件版本号 |  | v1.01.12 |  | 0,I,MCU,PC,RPT,VER,,v1.0,
2 | 操作 |  | 1 | 出仓： 控制电机M04向前运动到限位 放入卡盒 |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,OPEN,M04,, | n,R,MCU,PC,EXE,OPEN,M04,T,
|  |  | 2 | 入仓： 控制电机M04向后运动到限位 |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,CLOS,M04,, | n,R,MCU,PC,EXE,CLOS,M04,T,
3 | 选择项目 |  | 1 | 选择检测项目 | 项目：123… |  |  | 无需发送命令，上位机保存在内存里
|  |  | 2 | 弹出对应参数设置界面，设置对应温度、时间、循环次数 | 时间：t1、t2、t3 单位秒 |  |  | 无需发送命令，上位机保存在内存里
|  |  | 3 | 确定参数 下发到下位机 | 温度：T1、T2、T3 单位℃ |  |  | 无需发送命令，上位机保存在内存里
[5 empty] | 循环次数：N |  |  | 循环次数设置只是在调试界面设置，正式测试固定
4 | 仪器设置 |  | 1 | 设置荧光通道 | 荧光通道（多选）：FAM、ROX、CY5、HEX，680 |  |  | 无需发送命令，上位机保存在内存里
|  |  | 2 | 设置采集孔数 | 采集孔数（单选）：1~6 |  |  | 无需发送命令，上位机保存在内存里
开始检测
1 | 启动 |  | 1 | 设置检测项目 |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,ITEM,1,,
|  |  | 2 | 启动检测流程(按压模块向下按压卡盒) |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,DOWN,M05,,
暂停流程
复位仪器
2 | 前处理部分 |  | 1 | 孵育1：PC发命令 带参数（T1，t1），等待下位机完成STEP1后，返回命令 | 加热过程中会定时上传温度时间信息 | T1=80° t1=300S |  | n,C,PC,MCU,EXE,STEP1,T_t,T1=650^t1=48,
|  |  | 2 | 清洗1： PC发命令 ，等待下位机完成后，返回命令 |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,STEP2,,,
|  |  | 3 | 清洗2： |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,STEP3,,,
|  |  | 4 | 孵育2:T1 t1 |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,STEP4,T_t,T1=550^t1=360,
|  |  | 5 | 清洗3：.... |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,STEP5,,,
|  |  | 6 | 清洗4 |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,STEP6,,,
|  |  | 7 | 转移到检测位 |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,STEP7,,,
|  |  | 8 | 检测 |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,STEP8,,,
3
4 |  | 开始第N次扫描 | 1 | PC-MCU PCR开始第N个循环反应 |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,PCR,N,, (N:从1开始)
| PCR | 上传数据 | 2
|  |  | 3 | MCU->PC 1个循环反应结束(当前循环反应结束结果帧) (数据停止发送) |  |  |  | n,R,PC,MCU,EXE,PCR,N,T,
|  | 拍照 | 4 | PC->MCU PC给下位机发命令 让相机对准响应的孔，相应LED | （重复次数：孔数*LED数） |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,MOV,MCL,H=a^L=b, （a：1~6 b=1~5 ）
|  |  | 5 | MCU->PC 对准结束 ，给上位机返回可以拍照结果帧 |  |  |  | n,R,PC,MCU,EXE,MOV,MCL,T,
|  |  | 6 | PC拍照，存图，存数据，绘制曲线 图片命名方式： 当前循环数_当前孔数，当前LED |  | C10_K01_L01(第10循环，孔1，LED1)
|  |  | 7 | 重复4~6步骤 ，（重复次数：孔数*LED数）
|  |  | 8 | PC->MCU 当前循环拍照完成，相机回初始化位置 (H=0,L=0) |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,MOV,MCL,H=0^L=0,
|  |  | 9 | MCU->PC MCL已经回到初始化位置 (H=0,L=0) |  |  |  | n,R,PC,MCU,EXE,MOV,MCL,T,
|  |  | 10 | 重复1~9，重复N次
|  |  |  | PC->MCU 初始化命令 (下位机初始化) ，回复 |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,INI,,,
结束
结束检测
| 调试 |  |  | PC->MCU 设置LED开关 (调试相机位置，要求相机可连续实时采集图片) |  | FAM开 亮度60 | FAM | n,C,PC,MCU,LED,ON,FAM,B=60, | B:Bright的缩写 B的值范围：0~255
[6 empty] | FAM关 亮度0 |  | n,C,PC,MCU,LED,OFF,FAM,,
[7 empty] | HEX | n,C,PC,MCU,LED,ON,HEX,B=100,
n,C,PC,MCU,LED,OFF,HEX,,
[7 empty] | ROX | n,C,PC,MCU,LED,ON,ROX,B=100,
n,C,PC,MCU,LED,OFF,ROX,,
[7 empty] | CY5 | n,C,PC,MCU,LED,ON,CY5,B=100,
n,C,PC,MCU,LED,OFF,CY5,
[7 empty] | CY5.5 | n,C,PC,MCU,LED,ON,CY5.5,B=100,
n,C,PC,MCU,LED,OFF,CY5.5,,
PC->MCU 读flash
[8 empty] | n,C,PC,MCU,RD,PARA,,, | 读全部flash
|  |  |  | PC->MCU 写flash 写入电机偏移量 |  |  |  | n,C,PC,MCU,WR,PARA,n,0=60^1=100^2=100^.....n-1=100,
|  |  |  | PC->MCU 电机回原点 | 电机调试
[7 empty] | 增量100步 | n,C,PC,MCU,DEB,MOV,M01,P+=100, | 主参可选对象（M01、M02_T2、M02_T3、M03_H1、M03_H2、M03_H3、M03_H4、M03_H5、M03_H6、M08_L1、M08_L2、M08_L3、M08_L4、M08_L5......）具体参照sheet-电机编号及索引对应关系
[7 empty] | 减量100步 | n,C,PC,MCU,DEB,MOV,M01,P-=100,
[7 empty] | 运动到原点位置 | n,C,PC,MCU,DEB,MOV,M01,P=0, | 主参可选对象（M01、M02、M03、M04....M13,M14）
|  |  |  | PC->MCU 查询当前主控板版本号 |  |  |  | n,C,PC,MCU,GET,VER,,,
MCU回复(n,C,PC,MCU,GET,VER,,v1.01,)
|  |  |  | PC->MCU 初始化主控板 |  |  |  | n,C,PC,MCU,EXE,INIT,,, | 1、增加软件复位按钮（初始化）
2、软件流程未结束前关闭软件，发送初始化命令（无需等待结果帧，发送完数据关闭即可）
3、上位机收到初始化完成命令，当前通道流程中止，并复位
|  |  |  | MCU->PC 运行错误 ,报告错误代码 |  |  |  | 0,I,MCU,PC,RPT,ERR,M01,0,1/2/3/4/5....n., | 主参：M01 子参：0 表示电机M01回原点故障
|  |  |  | MCU->PC 定时握手信号 PC对上电初始化回复后每10S发送一次握手信号 |  |  |  | 0,I,MCU,PC,RPT,HAND,,, | PC对上电初始化回复后每10S发送一次握手信号

## 网口调试助手使用
| 传输层 | 内容 | 尾
| 55 00 1A 01 01 05 00 | n,C,PC,MCU,GET,HAND,,,
6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 47 45 54 2C 48 41 4E 44 2C 2C 2C
55 00 1A 01 01 05 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 47 45 54 2C 48 41 4E 44 2C 2C 2C 00 AA
出仓 | 55 00 1D 01 01 01 00 | 1,C,PC,MCU,EXE,OPEN,M04,,
|  | 31 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4F 50 45 4E 2C 4D 30 34 2C 2C | 00 AA
55 00 1D 01 01 01 00 31 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4F 50 45 4E 2C 4D 30 34 2C 2C 00 AA
| 回复 | 55 00 1E 01 02 00 00 31 2C 52 2C 4D 43 55 2C 50 43 2C 45 58 45 2C 4F 50 45 4E 2C 4D 30 34 2C 54 2C EA AA
入仓
1,C,PC,MCU,EXE,CLOS,M04,,
| 55 00 1D 01 01 11 00 | 31 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 43 4C 4F 53 2C 4D 30 34 2C 2C
55 00 1D 01 01 11 00 31 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 43 4C 4F 53 2C 4D 30 34 2C 2C 00 AA
裂解细胞 | 55 00 29 01 01 11 00 | n,C,PC,MCU,EXE,LJXB,T_t,T1=650^t1=48,
6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4C 4A 58 42 2C 54 5F 74 2C 54 31 3D 36 35 30 5E 74 31 3D 34 38 2C
55 00 29 01 01 11 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4C 4A 58 42 2C 54 5F 74 2C 54 31 3D 36 35 30 5E 74 31 3D 34 38 2C 00 AA
n,C,PC,MCU,EXE,XDB1,,,
核酸清洗第一次 | 55 00 1A 01 01 11 00 | 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 58 44 42 31 2C 2C 2C
55 00 1A 01 01 11 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 58 44 42 31 2C 2C 2C 00 AA
逆转录 | 55 00 35 01 01 02 00 | 2,C,PC,MCU,EXE,NZL,T_t,T2=970^t2=0^T3=550^t3=900,
32 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4E 5A 4C 2C 54 5F 74 2C 54 32 3D 39 37 30 5E 74 32 3D 30 5E 54 33 3D 35 35 30 5E 74 33 3D 39 30 30 2C
55 00 35 01 01 02 00 32 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4E 5A 4C 2C 54 5F 74 2C 54 32 3D 39 37 30 5E 74 32 3D 30 5E 54 33 3D 35 35 30 5E 74 33 3D 39 30 30 2C 00 AA
预变性 | 55 00 34 01 01 03 00 | 3,C,PC,MCU,EXE,YBX,T_t,T2=970^t2=60^T3=600^t3=0,
33 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 59 42 58 2C 54 5F 74 2C 54 32 3D 39 37 30 5E 74 32 3D 36 30 5E 54 33 3D 36 30 30 5E 74 33 3D 30 2C
55 00 34 01 01 03 00 33 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 59 42 58 2C 54 5F 74 2C 54 32 3D 39 37 30 5E 74 32 3D 36 30 5E 54 33 3D 36 30 30 5E 74 33 3D 30 2C 00 AA
设置PCR温度 | 55 00 35 01 01 04 00 | 4,C,PC,MCU,SET,PCR,T_t,T2=970^t2=10^T3=600^t3=30,
34 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 53 45 54 2C 50 43 52 2C 54 5F 74 2C 54 32 3D 39 37 30 5E 74 32 3D 31 30 5E 54 33 3D 36 30 30 5E 74 33 3D 33 30 2C
55 00 35 01 01 04 00 34 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 53 45 54 2C 50 43 52 2C 54 5F 74 2C 54 32 3D 39 37 30 5E 74 32 3D 31 30 5E 54 33 3D 36 30 30 5E 74 33 3D 33 30 2C 00 AA
5,C,PC,MCU,EXE,PCR,1,,
PCR循环1 | 55 00 1A 01 01 05 00 | 35 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 50 43 52 2C 4E 2C 2C
55 00 1A 01 01 05 00 35 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 50 43 52 2C 31 2C 2C 00 AA
对准H1L1 |  | 6,C,PC,MCU,EXE,MOV,MCL,H=1^L=1,
| 55 00 23 01 01 06 00 | 36 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4D 4F 56 2C 4D 43 4C 2C 48 3D 31 5E 4C 3D 31 2C
55 00 23 01 01 06 00 36 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4D 4F 56 2C 4D 43 4C 2C 48 3D 31 5E 4C 3D 31 2C 00 AA
7,C,PC,MCU,EXE,MOV,MCL,H=1^L=2,
对准H1L2 | 55 00 23 01 01 07 00 | 37 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4D 4F 56 2C 4D 43 4C 2C 48 3D 31 5E 4C 3D 32 2C
55 00 23 01 01 07 00 37 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4D 4F 56 2C 4D 43 4C 2C 48 3D 31 5E 4C 3D 32 2C 00 AA
对准H0L0(初始化) | 55 00 23 01 01 08 00 | 8,C,PC,MCU,EXE,MOV,MCL,H=0^L=0,
38 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4D 4F 56 2C 4D 43 4C 2C 48 3D 30 5E 4C 3D 30 2C
55 00 23 01 01 08 00 38 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4D 4F 56 2C 4D 43 4C 2C 48 3D 30 5E 4C 3D 30 2C 00 AA
| 55 00 1B 01 01 99 00 | 100,C,PC,MCU,EXE,INI,,,
系统初始化 |  | 31 30 30 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 49 4E 49 2C 2C 2C
55 00 1B 01 01 99 00 31 30 30 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 49 4E 49 2C 2C 2C 00 AA
n,C,PC,MCU,DEB,MOV,M01,P=0,
温控上下回原点 | 55 00 1F 01 01 99 00 | 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 44 45 42 2C 4D 4F 56 2C 4D 30 31 2C 50 3D 30 2C
55 00 1F 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 44 45 42 2C 4D 4F 56 2C 4D 30 31 2C 50 3D 30 2C 00 AA
温控上下 向上+ | 55 00 22 01 01 99 00 | n,C,PC,MCU,DEB,MOV,M01,P+=500,
6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 44 45 42 2C 4D 4F 56 2C 4D 30 31 2C 50 2B 3D 35 30 30 2C
55 00 22 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 44 45 42 2C 4D 4F 56 2C 4D 30 31 2C 50 2B 3D 35 30 30 2C 00 AA
温控上下 向下-
n,C,PC,MCU,DEB,MOV,M01,P-=100,
6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 44 45 42 2C 4D 4F 56 2C 4D 30 31 2C 50 2D 3D 31 30 30 2C
55 00 22 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 44 45 42 2C 4D 4F 56 2C 4D 30 31 2C 50 2D 3D 31 30 30 2C 00 AA
n,C,PC,MCU,LED,ON,470,B=60,
470 开 | 55 00 1F 01 01 99 00 | 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 4C 45 44 2C 4F 4E 2C 34 37 30 2C 42 3D 36 30 2C
55 00 1F 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 4C 45 44 2C 4F 4E 2C 34 37 30 2C 42 3D 36 30 2C 00 AA
n,C,PC,MCU,LED,OFF,470,B=0,
6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 4C 45 44 2C 4F 46 46 2C 34 37 30 2C 42 3D 30 2C
55 00 1F 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 4C 45 44 2C 4F 46 46 2C 34 37 30 2C 42 3D 30 2C 00 AA
01 按压模块按下 | 55 00 1D 01 01 99 00 | n,C,PC,MCU,EXE,DOWN,M05,,
6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 44 4F 57 4E 2C 4D 30 35 2C 2C
55 00 1D 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 44 4F 57 4E 2C 4D 30 35 2C 2C 00 AA
02 裂解细胞 | 55 00 29 01 01 99 00 | n,C,PC,MCU,EXE,LJXB,T_t,T1=650^t1=48,
6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4C 4A 58 42 2C 54 5F 74 2C 54 31 3D 36 35 30 5E 74 31 3D 34 38 2C
55 00 29 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 4C 4A 58 42 2C 54 5F 74 2C 54 31 3D 36 35 30 5E 74 31 3D 34 38 2C 00 AA
03 清洗杂质 | 55 00 1A 01 01 99 00 | n,C,PC,MCU,EXE,QXZZ,,,
6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 51 58 5A 5A 2C 2C 2C
55 00 1A 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 51 58 5A 5A 2C 2C 2C 00 AA
04 清洗蛋白 | 55 00 2A 01 01 99 00 | n,C,PC,MCU,EXE,QXDB,T_t,T1=550^t1=300,
6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 51 58 44 42 2C 54 5F 74 2C 54 31 3D 35 35 30 5E 74 31 3D 33 30 30 2C
55 00 2A 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 51 58 44 42 2C 54 5F 74 2C 54 31 3D 35 35 30 5E 74 31 3D 33 30 30 2C 00 AA
05 核酸洗脱 | 55 00 2A 01 01 99 00 | n,C,PC,MCU,EXE,XTHS,T_t,T1=550^t1=360,
6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 58 54 48 53 2C 54 5F 74 2C 54 31 3D 35 35 30 5E 74 31 3D 33 36 30 2C
55 00 2A 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 58 54 48 53 2C 54 5F 74 2C 54 31 3D 35 35 30 5E 74 31 3D 33 36 30 2C 00 AA
06 溶液分配 | 55 00 1A 01 01 99 00 | n,C,PC,MCU,EXE,RYFB,,,
6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 52 59 46 42 2C 2C 2C
55 00 1A 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 52 59 46 42 2C 2C 2C 00 AA
读ROM | 55 00 1A 01 01 99 00 | n,C,PC,MCU,RD,PARA,n,,
55 00 1A 01 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 52 44 2C 50 41 52 41 2C 6E 2C 2C 00 AA
打开通道1电源 | 55 00 1C 00 01 99 00 | n,C,PC,MCU,EXE,POW,ON,1,
55 00 1C 00 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 50 4F 57 2C 4F 4E 2C 31 2C 00 AA
关闭通道1电源 | 55 00 1D 00 01 99 00 | n,C,PC,MCU,EXE,POW,OFF,1,
55 00 1D 00 01 99 00 6E 2C 43 2C 50 43 2C 4D 43 55 2C 45 58 45 2C 50 4F 57 2C 4F 46 46 2C 31 2C AA

## 电机编号及索引对应关系
电机编号 |  |  | B（Backward） |  |  | 子参索引 | 描述 | 参数名 | 类型
温控上下电机 | M01 |  |  |  | U （Up） | 0 | LED1 (FAM亮度值) | LED1-FAM | LED
温控前后电机 | M02 |  |  |  |  | 1 | LED2 (HEX亮度值) | LED2-HEX | LED
相机左右电机 | M03 | L（Left） |  | R （Right） |  | 2 | LED3 (ROX亮度值) | LED3-ROX | LED
出入仓电机 | M04 |  |  |  |  | 3 | LED4 (CY5亮度值) | LED4-CY5 | LED
按压上下电机 | M05 |  |  |  |  | 4 | LED5 (CY5.5亮度值) | LED5-CY5.5 | LED
提取上下电机 | M06 |  | F（Foward） |  | D（Down） | 5 | M03_H1 (孔1X轴位置) | M03_H1 | MOTOR
泵上下电机 | M07 |  |  |  |  | 6 | M03_H2 (孔1到孔2的位置偏移) | M03_H1->H2 | MOTOR
LED上下电机 | M08 |  |  |  |  | 7 | M09_H1 (孔1Y轴位置) | M09-H1 | MOTOR
阀左右电机 | M09 |  |  |  |  | 8 | M09_H2 (孔1到孔4位置偏移) | M09_H1->H2 | MOTOR
阀旋转电机 | M10 |  |  |  |  | 9 | M09_H3 (预留) | M09_H3 | MOTOR
阀前后电机 | M11 |  |  |  |  | 10 | M08_L1 | M08_L1-LED | MOTOR
磁铁前后电机 | M12 |  |  |  |  | 11 | M08_L2 | M08_L2-LED | MOTOR
超声前后电机 | M13 |  |  |  |  | 12 | M08_L3 | M08_L3-LED | MOTOR
超声左右电机 | M14 |  |  |  |  | 13 | M08_L4 | M08_L4-LED | MOTOR
相机和LED组合 | MCL |  |  |  |  | 14 | M08_L5 | M08_L5-LED | MOTOR
常用指令 | [5 empty] | 15 | M07_P1(泵底端位置) | M07_P1-泵 | MOTOR
中文 | 英文 | 字符串简写 | 对应16进制数 |  |  | 16 | M09_P1(捉取芯片的位置) | M09_P1-抓上下 | MOTOR
命令 | Command | C | 43H |  |  | 17 | M09_P2(孵育位置) | M09_P2-抓上下 | MOTOR
数据 | Data | D | 44H |  |  | 18 | M05_P1(芯片位置) | M05_P1-抓前后 | MOTOR
请求结果/数据 | Result | R | 52H |  |  | 19 | M05_P2(孵育1位置) | M05_P2-抓前后 | MOTOR
应答 | Answer | A | 41H |  |  | 20 | M05_P3(孵育2位置) | M05_P3-抓前后 | MOTOR
获取信息 | Information | I | 49H |  |  | 21 | M05_P4(检测位置) | M05_P4-抓前后 | MOTOR
[6 empty] | 22 | M05_P5(预留) | M05_P5-抓前后 | MOTOR
[6 empty] | 23 | M05_P6(预留) | M05_P6-抓前后 | MOTOR
[6 empty] | 24 | M05_P7(预留) | M05_P7-抓前后 | MOTOR
[6 empty] | 25 | M05_P8(预留) | M05_P8-抓前后 | MOTOR
[6 empty] | 26 | M05_Offset（孵育1到清洗1位置） | M05_Offset | MOTOR
[6 empty] | 27 | M12_P1(夹紧) | M12_P1-夹紧 | MOTOR
[6 empty] | 28 | T1_Compensate | T1_Compensate
[6 empty] | 29 | T2_Compensate | T2_Compensate
[6 empty] | 30 | T3_Compensate | T3_Compensate